## 1012NW_Cal
|  |  |  | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NBW | FXRD-1012NBW | FXRD-1012NBW | FXRD-1012NBW | FXRD-1012NBW | FXRD-1012NBW | FXRD-1012NBW | FXRD-1012NBW | FXRD-1012NBW | FXRD-1012NBW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NAW | FXRD-1012NBW | FXRD-1012NBW
[38 empty] | A.S | A.S | A.S | A.S
1. Detector Information (제품 정보) |  |  |  | NW-01 | NW-02 | NW-03 | NW-04 | NW-05 | NW-06 | NW-07 | NW-08 | NW-09 | NW-10 | NW-11 | NW-12 | NW-13 | NW-14 | NW-15 | NW-16 | NW-17 | NW-18 | NW-19 | NW-20 | NW-21 | NW-22 | NW-23 | NW-24 | NB-01 | NB-02 | NB-03 | NB-04 | NB-05 | NB-06 | NB-07 | NB-08 | NB-09 | NB-10
작업 및 검사 항목 |  | 작업 판정 기준 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | [24 empty] | 2017-08-16
Serial 확인 | TFT | TFT S/N 확인 |  | P86C3-C8N7-CB | P8693-92Y3-CB | P86C3-C8N7-EA | P86A3-A4DY-AB | P86A3-A4DY-BA | P86C3-C8N7-BA | P86A3-A4DZ-JB | P86A3-A4DY-WB | P86A3-A4DY-NB | P86A3-A4DY-PB | [24 empty] | ZM593-9LAZ-BB
| Scintillator | CsI / Gadox (S/N) | [35 empty] | 증착 | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| Detector | Detector S/N 확인 |  | 23-VADAGV001 | 23-VADAGV002 | 23-VADAGV003 | 23-VADAGV004 | 23-VADAGV005 | 23-VADAGV006 | 23-VADAGV007 | 23-VADAGV008 | 23-VADAGV009 | 23-VADAGV010 | 23-VADAGV011 | 23-VADAGV012 | 23-VADAGV013 | 23-VADAGV014 | [10 empty] | 23-VBDAGV001 | 23-VBDAGV002 | 23-VBDAGV003 | 23-VBDAGV004 | 23-VBDAGV005 | 23-VBDAGV006 | 23-VBDAGV007 | 23-VBDAGV008 | 23-VBDAGV009 | 23-VBDAGV010 | 14-VADAEZ060
Trouble Shooting List
|  |  |  | 지은 | 지은 | 지숙
[8 empty] | 지숙 |  |  | 지숙 | 지숙
PCB LOT | MAIN PCB ASS'Y | PCB ASS'Y S/N 확인 |  | 03B | 03B | 03B | 03B | 03B | 03B | 03B | 03B | 03B | 03B | [24 empty] | 02A
| GATE PCB ASS'Y | PCB ASS'Y S/N 확인 |  | 02A | 02A | 02A | 02A | 02A | 02A | 02A | 02A | 02A | 02A | [24 empty] | 01A
| AED PCB ASS'Y | PCB ASS'Y S/N 확인 |  | 02A | 02A | 02A | 02A | 02A | 02A | 02A | 02A | 02A | 02A | [24 empty] | 01A
PCB S/N | MAIN PCB ASS'Y | PCB ASS'Y S/N 확인 |  | EM10V173084 | EM10V173080 | EM10V173082 | EM10V173079 | EM10V173088 | EM10V173068 | EM10V173089 | EM10V173072 | EM10V173085 | EM10V173081 | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V156012 | BR10V | BR10V | BR10V
| GATE PCB ASS'Y | PCB ASS'Y S/N 확인 |  | EM10V175051 | EM10V175056 | EM10V175062 | EM10V175052 | EM10V177160 | EM10V175002 | EM10V175059 | EM10V175001 | EM10V175074 | EM10V175011 | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V15B041 | BR10V | BR10V | BR10V
| AED PCB ASS'Y | PCB ASS'Y S/N 확인 |  | EM10V177042 | EM10V177176 | EM10V177144 | EM10V177161 | EM10V175057 | EM10V177445 | EM10V177451 | EM10V177440 | EM10V177441 | EM10V177452 | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V | BR10V15B062 | BR10V | BR10V | BR10V
| COF-ROIC | Bonding LOT 확인 |  | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | [24 empty] | -
| COF-GATE | Bonding LOT 확인 |  | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | [24 empty] | -
Ver. | F/W(Package) | F/W(Package) 확인 |  | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39 | 1.0.3.39
Address | IP | IP Address 확인 |  | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10 | 169.254.1.10
| MAC. | MAC Address 확인 |  | 84:EA:99:A2:06:7E | 84:EA:99:A2:06:7A | 84:EA:99:A2:06:7C | 84:EA:99:A2:06:79 | 84:EA:99:A2:06:82 | 84:EA:99:A2:06:6E | 84:EA:99:A2:06:83 | 84:EA:99:A2:06:72 | 84:EA:99:A2:06:7F | 84:EA:99:A2:06:7B | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99:A0:27:DF | 84:EA:99::: | 84:EA:99::: | 84:EA:99:::
2. Detector Assembly (제품 조립 검사)
공정 및 검사 구분 |  | 검사 방법 | 검사 및 측정 사양
Ⅰ-1 Dark Image 검사 | 전원/통신 DR Trigger 검사 | LED 점등 상태 | Off → G, Y, Off, G | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
|  | 소비 전류 확인 | 대기상태 450 ≤ 소비 전류 ≤ 650 | 520mA | 510mA | 510mA | 510mA | 510mA | 510mA | 510mA | 510mA | 510mA | 510mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | 510mA | mA | mA | mA
|  |  | 촬영중(충전포함) 750≤ 소비 전류 ≤ 1050 | 890mA | 900mA | 870mA | 870mA | 890mA | 890mA | 890mA | 890mA | 870mA | 890mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | mA | 890mA | mA | mA | mA
|  | 유/무선 통신 및 DR Trigger 확인 | 데이터 읽고 쓰기 이미지 캡쳐 됨 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
|  | 유선 통신 속도 (Tether) | Link Speed = 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | 1000Mbps | Mbps | Mbps | Mbps
|  |  | Image Transmisson Time ≤ 1500ms | 1401ms | 1241ms | 1261ms | 1407ms | 1411ms | 1355ms | 1395ms | 1405ms | 1386ms | 1290ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 1277ms | ms | ms | ms
|  | 무선 AP 기능 활성화 | AP - Blue LED 점등 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
|  | 무선 통신 속도 (Battery) SCU와 1.7M 거리유지 | Link Quality ≥ 65 | 65 | 68 | 70 | 66 | 66 | 70 | 67 | 70 | 70 | 70 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 70 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력
|  |  | Image Transmisson Time ≤ 3000ms | 2076ms | 1824ms | 1730ms | 1825ms | 1642ms | 1651ms | 1766ms | 1630ms | 1776ms | 1457ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 1762ms | ms | ms | ms
| Dark Level 확인 | No X-ray(차광), Normal | 1100 ≤ AVG ≤ 1700 | 1404.92 | 1389.85 | 1417.84 | 1445.21 | 1446.87 | 1438.57 | 1421.95 | 1405.56 | 1418.63 | 1413.6 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 1559.072 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력
| 단위 COF 별 노이즈 | No X-ray(차광) Normal-Normal | 이미지 확대축소 시 노이즈, 특이사항 없음 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| 이미지 표준편차 확인 |  | STD ≤ 5.0 | 3.8 | 3.8 | 3.85 | 3.77 | 3.9 | 4.07 | 3.77 | 3.84 | 3.88 | 3.91 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 4.281 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력
| 전체 가로 노이즈 확인 |  | STD ≤ 0.5 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 0.41603 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력
| Line Defect |  | 3x3 초과 클러스터 없음 가로 및 세로 인접 L/D 없음 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| 이미지 얼룩 및 편차 |  | 없음 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| 자가 진단(Detector) | Tether 연결 및 Battery 삽입 | 모든항목체크 / 오류 없을것 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| 자가 진단(SCU) | [12 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
3. Detector Calibration (Calibration 및 검사)
공정 및 검사 구분 |  | 검사 방법 | 검사 및 측정 사양
Ⅱ-1. Calibration | 이미지 표준편차 확인 (Dark 검사 STD 재검사) | Defect 보정 적용후 검사 | STD ≤ 5.0 | [10 empty] | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| 감도 확인 | View #1 Flat 3장 촬영 평균값 (감도기준표 참조) | Digital Gain 설정 전 값 | 11351 | 11164 | 11801 | 13771 | 12640 | 13389 | 13217 | 12358 | 12058 | 13115 | [24 empty] | 14004
|  |  | Flat#1 첫 번째 장 | 12013 | 11995 | 13074 | 14904 | 13035 | 14917 | 14939 | 13087 | 13000 | 14837 | [24 empty] | 14902
|  |  | Flat#1 두 번째 장 | 12015 | 12020 | 13093 | 14866 | 13029 | 14932 | 14893 | 13070 | 13008 | 14824 | [24 empty] | 14869
|  |  | Flat#1 세 번째 장 | 12025 | 12040 | 13110 | 14892 | 13048 | 14943 | 14936 | 13059 | 13016 | 14887 | [24 empty] | 14877
|  |  | 측정 G/L (평균값) | 12017.6667 | 12018.3333 | 13092.3333 | 14887.3333 | 13037.3333 | 14930.6667 | 14922.6667 | 13072 | 13008 | 14849.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14882.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Digital Gain 설정 값 | 1.058 | 1.076 | 1.1 | 1.088 | 1.03 | 1.12 | 1.135 | 1.05 | 1.08 | 1.137 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 1.065 | ㅡ | ㅡ | ㅡ
| 상하좌우(Top, Bottom, Left, Right) Effective Area |  | ㅡ | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 6.2553.6.2041 | 6.2553.6.2041 | 6.2553.6.2041 | 6.2553.6.2041 | 6.2553.6.2041 | 6.2553.6.2041 | 6.2553.6.2041 | 6.2553.6.2041 | 6.2553.6.2041 | 6.2553.6.2041 | 12.2547.12.2035 | 12.2547.12.2035 | 6.2553.6.2041 | 6.2553.6.2041
| AED 감도 확인 | View #2 촬영 확인 (0.8 PB+2.0 Sus) | 70kV이하 에서 촬영될 것 (권장 65kV ~ 70kV) | 65kV | 65kV | 69kV | 61kV | 69kV | 60kV | 60kV | 69kV | 69kV | 62kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | 61kV | kV | kV | kV
| ① 가로 Line Defect | 1. View #7 (Flat) (① ~ ③) 2.View #8 (Flat) (① ~ ③) 3. View #8 + 해상도 Chart (④) 4. View #9 + DIGRAD (⑤ ~ ⑦) 5. View #10 ~ #13 + QC Phantom (⑤ ~ ⑧) | 없음 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| ② 세로 Line Defect |  | 5줄 이하 & 보정 가능 인접 없음 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| ③ Defect Pixel |  | 20,000 이하 | 7 | 7 | 13 | 15 | 14 | 1553 | 21 | 6 | 6 | 7 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력 | 85 | 수치 입력 | 수치 입력 | 수치 입력
| ④ 해상도 확인 |  | 중심부 4.0 lp/mm 이상 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| ⑤ 9 Pixel 이하 Cluster |  | 보정 가능할 것 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| ⑥ 25 Pixel 이하 이물 |  | 보정 가능할 것 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| ⑦ COF 편차 |  | 없음 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| ⑧ Image Noise |  | 없음 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| ⑨ 충격 센서 | 무선 연결 (Battery) | 6방향 Position별 검사 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
| ⑩ OSF 생성 및 검사 | GRF+Temporary GRF=50 DEB AED STB TIME=300 | □ Multi OSF 적용 | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
|  |  | Exposure Time별 OSF 검사 (500, 1000, 3000) | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bar: 2017-08-07 to 2017-08-17
Calibration 완료 |  | 최종 검사 이관 일자 기록 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | [24 empty] | 2017-08-16
FXRD-1012NW 공정 체크 시트- 8월